**电动综合手术台技术参数**

**<预算价：9.8万元/套>**

**详细参数：**

1、该产品具有外形美观、轻便，操作省力、方便，使用安全可靠，动作平稳等优点，适用于胸、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、脊椎等实施手术及检查；

★2、手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度≥70mm，床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电；

3、采用可透视床板，在手术时进行X射线检测；

★4、手术台采用电动刹车系统，使用遥控器按键控制锁定和解锁；电动刹车系统可依照地面状况进行调整，锁定后，床台不会出现位置的改变，确保手术中床台稳固和安全；

5、台面升降、前后倾、左右倾、背板折转全部采用线性电机实现，操作灵活，安全可靠；

★6、手术台采用进口电机、液压杆等核心部件；

7、台面长度： ≥2050mm；

8、台面宽度： ≥520mm；

9、手术台升降范围： 710～960mm；

10、台面左右倾： ≥20°；

11、台面前后倾： ≥25°；

12、头板 上折： ≥45°；

13、头板 下折： ≥80°；

14、背板 上折： ≥75°；

15、腿板 下折： ≥90°水平外展：≥90°，腿板可拆卸；

16、腰桥 上升： ≥120mm；

★17、配有蓄电池和自动充电功能（可满足≥10小时手术需要）；

18、电源电压 220v 50Hz，功率 360VA。

**电动综合手术台**

**配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **设备及材料名称** | **数 量** | **单 位** |
| 1 | 床体 | 1 | 台 |
| 2 | 床垫 | 1 | 套 |
| 3 | 麻醉屏架 | 1 | 个 |
| 4 | 头板 | 1 | 个 |
| 5 | 肩托 | 2 | 个 |
| 7 | 腿托 | 2 | 个 |
| 8 | 腿板 | 2 | 个 |
| 9 | 遥控器 | 1 | 个 |
| 10 | 蓄电池 | 1 | 组 |
| 11 | 电机 | 4 | 组 |