烧烫伤翻身床技术参数

（预算价：5.1万元/台）

1.适用于烧烫伤患者作抢救、治疗、转运用。通过翻转使患者减轻创面压迫，促进血液循环，预防和控制感染；

2.床体规格：2250mm×700mm×1220mm，高度调整≥150mm

3.铺板规格：2065mm×565mm，承重≥150Kg

4.俯、仰铺板间距调节范围：200-420mm，360º单双侧任意翻转

5.助力升降，手动翻身

6.采用折叠转盘技术，便于医生给患者进行头部取皮、植皮及整形手术

7.配置俯仰铺板各一、高弹高泡大孔海绵垫、输液架、脚手板、硬质托头带、软质托脚带；

8.铺板联动支撑结构，使床面最大限度的保持平整；

9.铺板框架采用304不锈钢制成，厚度不低于2.5mm

★10.床棚与铺板框架采用镶嵌式固定结构设计，非拉钩式固定结构，铺板边缘无凸起，不易划伤病人及医护人员；

11.床棚采用双向复合加强编织工艺，张力强

★12.翻身床底座台面及四周配备全不锈钢罩壳，易清洗打理

★13.转动盘固定销采用316不锈钢制成，直径≥10mm，强度高，高频率使用不会变形折弯，更加耐用；